МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
ОТНОСИТЕЛНОТО ТЕГЛО (ОТНОСИТЕЛНАТА
ПЛЪТНОСТ) НА ТЕЧНОСТИ С ПИКНОМЕТЪР
Чистият и сух пикнометър се претегля с точност до 0,0002 г, напълва се малко над мерителния знак с дестилирана вода посредством малка фунийка, запушва се със запушалка и се поставя 20 минути в термостат, в който се поддържа постоянна температура на водата 20° с точност до 0,1°. При тази температура нивото на водата в пикнометьра трябва да се доведе до мерителния знак чрез бързо отстраняване на излишната вода с помощна на пипетка или ивица филтърна хартия,свита на тръбичка. Пикнометърът отново се запушва и се оставя в термостата още 10 минути, като се проверява положението на менискуса спрямо мерителния знак. След това пикнометьрът се изважда от термостата, изтрива се вътрешната повърхност на гърлото му с филтърна хартия, а също и целият пикнометър отвън, оставя се във везната до блюдата в продължение на 10 минути и се тегли със същата точност.
Излива се водата от пикнометьра, изсушава се, като се изплаква последователно със спирт и етер (не се позволява изсушаване на пикнометъра чрез нагряване), остатъците от етер се отстраняват чрез продухване с въздух, пикнометьрът се напълва с изследваната течност и след това се извършват същите манипулации, както и с дестилирана вода.
